様式第６２号

年　　　月　　　日

北九州市長　様

管理者氏名

放射性同位元素装備診療機器備付届

次のとおり放射性同位元素装備診療機器を備えたいので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。

記

| 診療所 | 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 | Tel |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 使用開始予定 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 放射線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師 | 氏 名 |  | 職 種 | 免許証番号 取得年月日 | 放射線診療に関する経歴 |

※別紙６－１、６－２を添付すること。

別紙６－１　放射性同位元素装備診療機器等に関すること

| 設置（使用）室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 ※放射性同位元素装備診療機器の欄の記入については、更新の場合は変更後、変更前の欄の両方を記入し、その他の場合は変更後の欄のみに記入すること。 |  |  |  |  |  | 1 備付（新設） 2 増設 3 更新 4 使用室の構造設備の変更 5 予防措置の概要の変更 （該当番号を○で囲むこと） |  | 1 備付（新設） 2 増設 3 更新 4 使用室の構造設備の変更 5 予防措置の概要の変更 （該当番号を○で囲むこと） |  |
| 放射性同位元素装備診療機器 | 変更後 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｂｑ |  | Ｂｑ |  |
|  |  |  |  |  |  | 台 |  | 台 |  |
|  | 変更前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｂｑ |  | Ｂｑ |  |
|  |  |  |  |  |  | 台 |  | 台 |  |
| 使 用 室 |  |  |  |  |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  |
|  | 材質等 及び 厚 さ |  | 区 分 （隣 接 室 名） |  |  | 材 質 等 | 厚さ（㎝） | 材 質 等 | 厚さ（㎝） |
|  |  |  | 天 井 （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 画 壁 | 東 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口のかぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 間仕切り等の放射線障害防止予防措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 管理区域 |  |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 管理区域の境界における立入禁止措置 |  |  |  |  | ・柵 ・画壁 ・その他（ ） |  | ・柵 ・画壁 ・その他（ ） |  |
| そ の 他 | 注意事項の 掲 示 |  |  |  | 従 事 者 用 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  | 患 者 用 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 敷地内の居住区域及び敷地境界の 実効線量 ＊２ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |
|  | 病室入院患者の実効線量 ＊３ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |

別紙６－２　放射性同位元素装備診療機器等に関すること

| そ の 他 | 線源収納容器の耐火構造 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 線源が容易に取外しできない措置及び脱 落防止措置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 機器表面又は機器から１メートル離れた 場所の線量率 ＊４ | 規制値（以下・超える） | 規制値（以下・超える） |
|  | 機器本体の標識 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 従事者等の被ばく防止器具等 （例、ﾌﾟﾛﾃｸﾀ-・防護衝立等） |  |  |

別紙６　添付書類

１　放射性同位元素装備診療機器使用室の隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明

記した平面図及び側面図（管理区域は赤線で囲むこと）

２　使用室図は、装置（機器）の配置、線源の位置及び照射方向、線源の中心から天井・床・周

囲の画壁外側までの距離（ｍ）、防護物の材料・厚さ、及び使用室の標識・管理区域の標識・注

意事項の掲示・発生時の表示・出入口等の位置を明示した縮図とする。

３　放射線しゃへい計算書

４　その他、参考となる資料

記入要領

１　選択項目は、該当する事項を○で囲むこと。該当しない欄は斜線又は「－」を記入すること。

２　使用室の材質等の記入欄には鉄筋コンクリート、鉛入り合板等を記入すること。

３　＊印の数字は、それぞれの規制値で下記のとおり。

＊１　1.3ｍSv/３月

＊２　250μSv/３月

＊３　1.3mSv/３月

＊４　厚生省告示第２４３号に規定